## NASADNI INSTRUMENTI
PREDMET NABAVE: STOMATOLOŠKI NASADNI INSTRUMENTI
GRUPA PREDMETA NABAVE: GRUPA 9. - NASADNI INSTRUMENTI I FIZIODISPENZER
TROŠKOVNIK
| UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (brojkom) |  |  |  | 0
| POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (brojkom) |  |  |  | 0
| UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM (brojkom) |  |  |  | 0
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red. br. | Naziv artikla | Jed. mjere | Godišnja okvirna količina | Ponuđeno (naziv artikla koji ponuditelj nudi i naziv proizvođača tog artikla, pakiranje, kataloški broj) | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV (stopa u %) | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om
1. | Turbina za multiflex spojku sa svjetlomi vodenim hlađenjem | kom | 18 |  |  |  | 0 | 0
Minimalni tlak pogonskog zraka 2.1 bar
Maksimalni tlak pogonskog zraka 4.2 bar
Potrošnja zraka maksimalno 40Nl/min
Brzina okretaja 350 000 okr/min do 400 000 okr/min
Minimalno 4 rupe za vodeno hlađenje
2. | Multiflex spojka sa svjetlom | kom | 9 |  |  |  | 0 | 0
Midwest sistem prihvata sa intergiranom svjetlosnom niti
LED žaruljica bijele boje 5500K i minimalno 25000lux
3. | Plavi kolječnik 1:1 sa svjetlom i vodenim hlađenjem | kom | 9 |  |  |  | 0 | 0
Keramički ležajevi
Hrapavo grip kučište
Druck kapa za prihvat svrdla
1 rupa za vodeno hlađenje
Jačina svijetla minimalno 25 000lux
Buka pri radu maksimalno 57 Db
Snaga stezanja svrdla min 30N
Mogučnost dezinfekcije i autoklaviranja do 134'C
Prijenos brzine okretaja 1:1
4. | Crveni koljičnik sa svjetlom i vodenim hlađenjem | kom | 9 |  |  |  | 0 | 0
Keramički ležajevi
Hrapavo grip kučište
Druck kapa za prihvat svrdla
Minimalno 3 rupe za vodeno hlađenje
Jačina svijetla minimalno 25 000lux
Buka pri radu maksimalno 57 D
Snaga stezanja svrdla min 30N
Mogučnost dezinfekcije i autoklaviranja do 134'C
Minimalni prijenos broja okretaja 1:5
Integrirani filter za vodu hlađenja
5. | Nasadnik ravni | kom | 6 |  |  |  | 0 | 0
Keramički ležajevi
Hrapavo grip kučište
1 rupa za vodeno hlađenje
Buka pri radu maksimalno 57 Db
Snaga stezanja svrdla min 30N
Mogučnost dezinfekcije i autoklaviranja do 134'C
Prijenos brzine okretaja 1:1
6. | Kirurški kolječnik 20:1 | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0
Prijenos brzine broja okretaja 20:1
Hrapavo grip kučište
Druck kapa za prihvat svrdla
Jačina svijetla minimalno 25 000lux
Mogućnos spajanja vanjskog hlađena na glavu
Mogučnost dezinfekcije i autoklaviranja do 134'C
Minimalni okretni monent 55Ncm
Mogučnost prihvata heksagonalnih svrdla
Mogučnost odvajanja glave od kučišta instrumanta
Brzina okretaja od min 15 do min 2000 okr/min
7. | Nasadnik ravni sa svjetlom | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0
Keramički ležajevi
Hrapavo grip kučište
1 rupa za vodeno hlađenje
Buka pri radu maksimalno 57 Db
Snaga stezanja svrdla min 30N
Mogučnost dezinfekcije i autoklaviranja do 134'C
Prijenos brzine okretaja 1:1
Jačina svijetla minimalno 25 000lux
Mogućnos spajanja vanjskog hlađena na glavu
Dužina prihvata kirurškog svrdla od minimalno 44mm
8. | Nasadnik kirurški dugi | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0
Mogućnos spajanja vanjskog hlađena na glavu
Dužina prihvata kirurškog svrdla od minimalno 62mm
Prijenos brzine okretaja 1:1
Mogučnost dezinfekcije i autoklaviranja do 134'C
Keramički ležajevi
9 | Fiziodispenzer set s kirurškim koljičnikom | set | 1 |  |  |  | 0 | 0
Integrirana pumpa za fiziološku otopinu sa protokom od minimalno 110ml/min sa mogučnošću regulacije brzine u minimalno 4 koraka
Upravljacka elektronika sa zaslonom u boji veličine min 4.2 inča
Kalibracija instrumenata jednom tipkom
Broj okretaja od 0-40 000 okr/min
Maksimalni okretni moment od minimalno 80Ncm na upravljačkoj elektronici
Minimalno 10 programa sa mogučnošću kontole u 10 koraka
Mogučnost autoklaviranja crijeva sa mikromotorom na 134'C
Jačina LED svijetla minimalno 25 000lux
Okretni monent mikromotora berem 5Ncm
10 | reducirani koljecnik s metalnim stripsama za aproksimalnu redukciju cakline | set | 1 |  |  |  | 0 | 0
reducirani koljecnik za rad s metalnim stripsama za aproksimalnu redukciju cakline
startni set metalnih stripsi za aproksimalnu redukciju cakline za korištenje na reduciranom koljičniku koji uključuje i alate za mjerenje razmaka
UKUPNO bez PDV-a | [6 empty] | 0
PDV | [6 empty] | 0
UKUPNO s PDV-om | [6 empty] | 0